电子地磅内部全部是电子原件，电子原件长期在恶劣的环境中工作，难免会出现一些小问题。对这些问题我们是不是束手无策了。下面有香川衡器为难介绍一些故障解决方法。

1.当打开电子地磅后，显示器显示出数字并且无规律乱跳。

解决方法：此种问题，多考虑为接线盒水汽太重，应该用吹风机吹干即可。

2.正常开机后称重结果偏轻或者偏重。

解决方法：按照使用说明书进行电子地磅重新标定。如果标定完毕后问题依然没有得到解决，应该考虑传感器已被损坏。

3.称重完毕后，取下称重物是显示器不归零。

解决方法：上述情况应该是线路破损导致信号衰减，仔细查看电子地磅数据线是否有破损情况，如有应该及时更换。

4..称重是显示器显示的数字不稳定。

解决方法：检查是否地磅置于水平面，重新调整其位置。

5.打开电源后，电子地磅显示器无反应。

解决方法：仔细检查电源连接线是否完好，显示器连接线是否完好。发现破损立即更换即可。